КАРДИОКИМОГРАФИЯ ПРИ НАГРУЗОЧНОЙ ЭКГ ПРОБЕ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

## В.М. Хаютин, Е.В. Лукошкова, Г.Г. Шерозия

Российский Кардиологический Научно-производственный комплекс 
МЗ РФ, Москва

Согласно мета-анализу (более чем 24000 больных), чувствительность ЭКГ нагрузочной пробы (по критерию: снижение ST сегмента не меньше, чем на 1 мм) составляет в среднем 68%, а специфичность – 77 % [1]. Если при одновременном применении ЭКГ и кардиокимографии их сигналы во время нагрузочной пробы приобретают признаки, характерные для ИБС, то диагностическая точность пробы повышается в такой степени, что отпадает необходимость в других инструментальных методах выявления ИБС (многоцентровое исследование; США, 1985) [2]. Удивительно, что столь важный результат остался фактически неизвестен в нашей стране. Между тем, метод кардиокимографии прост, недорог, легко осваивается и может быть применен непосредственно во время выполнения нагрузочной пробы.

Патофизиологическая основа применения кардиокимографии (фаза систолы) для диагностики ИБС. Сократимость участка миокарда желудочка, кровоснабжение которого при нагрузочной пробе становится недостаточным, уменьшается. Поэтому при изгнании крови такие участки не смещаются в полость левого желудочка (ЛЖ), как в здоровом сердце, а напротив, выбухают под действием повышающегося внутрижелудочкового давления. Такое выпячивание стенки ЛЖ оттесняет мягкие ткани межреберий «наружу»; если же сократимость миокарда нормальна, то они смещаются «внутрь» грудной полости.

Кинетокардиография в диагностике ИБС. Противоположно направленные микро-перемещения (5-200 мкм) мягких тканей межреберий, соответствующие ишемизированным и нормальным областям миокарда ЛЖ, оказалось возможным выявлять методом кинетокардиографии [3, 4]. При этом перемещения мягких тканей межреберий преобразуются в сигналы механочувствительных датчиков, а затем усиливаются и регистрируются. Запись кинетокардиограммы здорового человека во время систолы круто опускается, следуя за перемещением тканей межреберий «внутрь» (рис. 1А). Напротив, выпячивание ишемизированного участка миокарда «наружу» выявляется на записи в виде направленного вверх «горба», который прерывает ее снижение либо на некоторое время в течение систолы, либо на всем ее протяжении. Кинетокардиография требует непосредственного контакта датчика с телом больного, а значит, его неподвижности и даже остановки дыхания на время записи. Соответственно, метод невозможно использовать во время выполнения нагрузочной пробы. В силу этих ограничений он был оставлен.

Рис. 1.	Кинетокардиограммы здоровых людей. А – контактный емкостный датчик (По: Schweitzer et al; Brit Heart J. 1965; 27 (2), p. 263), Б – бесконтактный емкостный датчик [5]; В – “индуктограф” А.И. Золотарева [8, 9].

Бесконтактная (дистанционная) кинетокардиография. В 1970-х гг. в Медицинском и Политехническом институтах Воронежа был создан метод бесконтактной кинетокардиографии [5, 6]. Датчиком служит конденсатор, образующийся между подводимой (на расстояние 2-10 мм) к участку прекордиальной области металлической пластинкой-зондом (диаметр 20-30 мм) и этим участком. Благодаря использованию электрометрической лампы, устройство чувствительно к изменениям заряда на «обкладках» конденсатора. К зонду подводили стабилизированное постоянное напряжение (15-20 В). Вызываемые работой сердца низкочастотные механические колебания тканей межреберий преобразуются в колебания емкости (С) «конденсатора», а соответственно, и в изменения заряда на нем. Так как С обратно пропорциональна расстоянию между «пластинами» конденсатора, при отдалении участка ткани от зонда напряжение на входе устройства падает, и наоборот. На рис. 1Б представлена дистанционная кинетокардиограмма здорового человека. Публикаций о клинических исследованиях с использованием подобной системы мы не обнаружили.

«Индуктография». В.М.Большов и соавт. в 1965 г. [7] выдвинули предположение, что «при прохождении через орган или ткань высокочастотного (электромагнитного – аа.) поля» в крови, обладающей, согласно этим авторам, постоянной электропроводностью (в движущейся крови она меняется – аа.), будут индуцироваться вихревые токи – токи Фуко. По величине этих токов можно будет с «высокой точностью» измерять степень кровенаполнения органа или ткани, около которых расположен источник указанных колебаний, т.е. L-C контур (L – индуктивность; аа.). Вихревые токи в крови должны воздействовать на параметры контура, и тем сильнее, чем больше кровенаполнение. Никаких конкретных значений L и С не приведено, указано лишь, что на контур подается высокочастотное (частота не указана) напряжение от генератора. В приборе имеется фильтр (сведения о нем не приведены), который выделяет низкочастотные колебания, отражающие кровенаполнение. В подтверждение своей идеи авторы привели «запись пульсаторных изменений кровенаполнения сонной артерии». Однако при каждом пульсовом цикле в сигнале имеется отрицательная волна. Следовательно, устройство записывало первую производную пульсовых изменений диаметра сосуда.

Аналогичная идея побудила создать устройство, названное «индуктографом» [8]. Это уравновешенный мостик Уитстона, каждое из плеч которого состоит из последовательно соединенных L, C и резистора. На одну из его диагоналей подается напряжение от генератора (частота 30 кГц), а с другой сигнал снимается на регистратор. Когда одно из плеч моста (датчик) подносят к исследуемому участку тела, мост разбалансируется вследствие явления взаимоиндукции, т.е., как считает автор, из-за возникновения в крови токов Фуко и влияния их на величину полного сопротивления плеча-датчика. Такое влияние и отражает изменения кровенаполнения органа, включая пульсовые колебания. Однако запись «индуктограммы» [9], полученная при расположении датчика над точкой Боткина-Эрба, в сущности, не отличается от кинетокардиограммы (рис. 1В). Но и в этом случае дальше публикации немногих коротких сообщений дело не продвинулось.

Кардиокимография. Иначе сложилось дело за рубежом. В 1967 г. Р.Вас [10] опубликовал детальное описание электронного прибора для бесконтактной регистрации движений артерий и сердца. В дальнейшем прибор называли «фокальным кардиографом», «кардиографом перемещения», «магнето-кинетографом» и, наконец, кардиокимографом. Прибор состоит из двух L-C генераторов электрических колебаний частотой 10 МГц – измерительного и эталонного. По мысли автора, электромагнитное поле плоской катушки индуктивности, расположенной вблизи поверхности прекордиальной области, проникает в сердце и создает в нем токи Фуко. Перемещения стенок сердца и его в целом меняют влияние этих токов на параметры катушки, в результате чего меняется частота колебаний генератора-зонда. Измеряемая величина – отклонение этой частоты (единицы или десятки кГц) от неизменной частоты эталонного генератора. Ее изменения отражают направление и размах реальных перемещений сердца в грудной полости относительно неподвижной катушки, которую устанавливают на расстоянии 0,5-2 мм от кожи. Сходство записи ККГ с кинетокардиограммой обнаружилось в первых же клинических испытаниях [11], однако должного внимания не привлекло. Свойства генератора-зонда как измерительного устройства Вас и Фентон исследовали в опытах на физических объектах [12].

Дальнейшие исследования проводили, главным образом, в США (70-80 гг.), затем в Японии (80-е гг.), Италии, Австрии и Германии (80-90 гг.), Англии и Китае (90 гг.). В общей сложности опубликовано более 60 работ, среди которых отметим экспериментальную [13]. В ней сопоставили одновременно получаемые записи сигнала, отражающего изменения длины участка миокарда ЛЖ собак в циклах систола-диастола (измерения ртутно-резиновым датчиком, пришитым к эпикарду), и сигнала ККГ. Временные и амплитудные параметры всех фаз сердечного цикла (за исключением периода предызгнания) на обоих записях совпадали. Обоими методами подтверждено, что уже на 30 секунде ишемии миокарда образуется выпячивание стенки ЛЖ. Для клиники важно, что это происходит раньше, чем изменяется ЭКГ. Эти данные и предварительные клинические результаты, согласно которым диагностическая точность выявления ИБС при нагрузочной пробе составляет по ККГ 96%, тогда как по ЭКГ лишь 54% [14], предопределили направление и строгую последовательность решавшихся задач. Они были устремлены к четкой конечной цели – выяснить в какой мере ККГ помогает установить диагноз ИБС. У здоровых людей запись ККГ сходна с кривыми, показанными на рис. 1. При нагрузочной пробе у больных ИБС такая кривая (тип I) видоизменяется: на ней появляется «горб», занимающий часть периода изгнания (тип II), или даже возникает подъем всей записи на все время систолы (тип III). Однако такие изменения могли быть обнаружены лишь через 0,5-8 минут после окончания пробы и при условии задержки дыхания. Изменение типа кривой – признак наличия ИБС [15]. Чувствительность к таким изменениям вполне сопоставима с результатом выявления ИБС по 201-Tl сцинтиграфии [16]. Эпизоды ишемии миокарда, возникавшие у больных ИБС при хирургических вмешательствах, по изменениям ККГ были обнаружены в 83% случаев, тогда как по изменениям ЭКГ – лишь в 44% [17]. О результатах многоцентрового исследования [2] уже сказано. Именно они позволили официально (1988, подтверждено в апреле 2000 г.) разрешить применение в США кардиокимографии и как самостоятельного диагностического метода, и как дополнения к нагрузочной ЭКГ пробе [18].

Переломный момент в истории кардиокимографии. В 1981 г. Вильсон и Гезеловиц опубликовали обстоятельное теоретическое и экспериментальное исследование физических основ ККГ [19]. В принципе есть два механизма взаимодействия катушки индуктивности с находящимся вблизи нее объектом: индуктивный (магнитный) и емкостный (электрический). В диапазоне десятков МГц емкость «тело человека – катушка» имеет малое сопротивление, и емкостная связь вносит в частотозадающую систему измерительного генератора дополнительное реактивное сопротивление. Поэтому движения грудной клетки, включая создаваемые работой сердца микроперемещения межреберий, постоянно меняют параметры измерительного генератора как через индуктивное, так и через емкостное взаимодействие. Какое из них определяет выходной сигнал ККГ? В ряде физических опытов авторы установили: если зонд кардиокимографа экранирован по емкостной связи, то движения непосредственно сердца изменяют амплитуду колебаний генератора-зонда. При этом регистрируется кривая, сходная с изменением объема сердца в циклах систола-диастола. Обычный же зонд, т.е. без экрана, реагируя на изменения емкостной связи катушки с расположенным под ней участком тела, меняет частоту колебаний, и величина ее изменений определяется расстоянием между зондом и кожей. К таким же выводам пришли японский исследователь Араи [20] и английские физики Пеппер и Квок [21].

Сигнал-усредненная кардиокимография. В период бурного развития ультразвуковых методов ККГ, казалось бы, должна утратить свое значение. Но цифровая вычислительная техника способна придать ККГ новый импульс. Автор этого суждения прибег к сигнал-усреднению ККГ [22]. Это позволило устранить влияние дыхательных движений и сделало возможным регистрацию ККГ во время выполнения нагрузочной пробы. Конструкцию зонда изменили так, что к грудной клетке он обращен круглой пластиной конденсатора. Впрочем, еще раньше то же самое сделали в США, создав промышленный образец кардиокимографа «Cardiokinetics 8000» [23]. Сигнал-усреднение ККГ понизило число технически неудачных нагрузочных проб до 4-5% [24], и оно стало в 4 раза меньше, чем в многоцентровом исследовании [2]. При этом у некоторых больных ИБС патологические изменения ККГ выявляются уже при начальной (25 Вт) нагрузке, а при 50 Вт – у 20 % больных. Положительная предсказательная значимость пробы при совпадении характерных для ИБС признаков на записях ЭКГ и ККГ составляет 80% [25]. Это меньше, чем в многоцентровом исследовании – 92% [2]. Однако 80% – средняя величина, в которую вошли результаты для подгруппы больных с менее выраженной ИБС, чем в [2]. В зависимости от числа пораженных артерий (1, 2 или 3) чувствительность по нагрузочной пробе составила 77, 83 и 100%. Если же нагрузка вызывает патологические изменения и ККГ и ЭКГ, то средняя для всех больных чувствительность достигает 93% [25]. Поскольку сигнал-усредненная ККГ позволяет обнаруживать признаки ИБС во время пробы, стало возможным уменьшать ее продолжительность, а значит, повысить безопасность.

Технически упрощенный кардиокимограф. В 1998 г. в Китае предложен кардиокимограф более простой конструктивно, причем с более миниатюрным емкостным датчиком [26]. Прибор сходен с созданным 30 лет назад в нашей стране [4,5]. Как и последний, он измеряет емкость «конденсатора», образуемого небольшим участком прекордиальной области и металлической пластиной, отстоящей от кожи на несколько мм. Однако измерения происходят на частоте около 50 Гц, принятой в импедансной реографии. На спине исследуемого помещают электрод, через который подается ток указанной частоты, причем сила его, в соответствии с правилами электробезопасности, не превышает 0,1 мА. Получение высокочастотного электрического сигнала, изменения амплитуды которого пропорциональны изменениям емкости названного выше «конденсатора», обеспечивается специальным входным элементом – блоком дифференциатора. Дальнейшие преобразования сигнала сводятся к выделению низкочастотных колебаний, отражающих движения мягких тканей межреберий.

Сопоставление вариантов кардиокимографа. Мы приступили к сравнительным клиническим испытаниям приборов, действующих в диапазонах МГц [10, 19-22] и кГц [5, 6, 27] и представим первые результаты этих испытаний. При этом будут применены созданные нами программы для персонального компьютера, позволяющие получать сигнал-усредненные ККГ непосредственно во время исследования, сохранять их в памяти компьютера, а при необходимости – тут же получать распечатку. Пример записи сигнал-усредненных (по 20 реализациям) ФКГ, ККГ и ЭКГ (сверху – вниз) приведен на рис. 2. Сигналом для когерентного накопления является R зубец комплекса QRS.

Перспективы. Данные Вильсона и Гезеловица [19], получивших у людей кривые, сходные с классическими кривыми изменений объема желудочков собаки при изгнании крови  [28], недавно были подтверждены [29]. Важно сопоставить такие кривые с кривыми, обеспечиваемыми импедансной кардиографией при расположении электродов по Петтерсону и Вану [30]: такие записи также сходны с кривыми изгнания крови. Другая перспектива – длительная, суточная запись ККГ, подобно холтеровскому мониторированию ЭКГ (и наряду с ним). Компьютерный анализ таких записей способен выявить неравномерности как амплитудных, так и временных и скоростных параметров ККГ для последовательных циклов сокращение-расслабление сердца. Это может оказаться принципиально новым и, возможно, высокочувствительным способом диагностики ИБС.

Рис. 2.	Результат усреднения сигналов ФКГ, ККГ (кардиокимограмма) и ЭКГ, полученных при 20 последовательных сокращениях сердца. Здоровая испытуемая, 24 года.

# Список литературы

- Detrano R., Gianrossi R., Froelicher V. Diagnostic accuracy electrocardiogram: a meta–analysis of 22 years of research. Prog in Cardiovas Disease. 1989; 32 (3): 173-206.

- Weiner D.A. and Principal investigators. Accuracy of cardiokymography during exercise testing: Results of a multicenter study. J Am Coll Cardiol. 1985; 6 (3): 502-509.

- Eddleman E.E. Kinetocardiographic changes in ischemic heart disease. Circulation. 1965; 22 (4): 650-665.

- Андреев Л.Б., Андреева Н.Б. Кинетокардиография. Изд. Ростовского У-та; 1971. С. 307.

- Тумановский М.Н., Постников В.С., Провоторов В.М., Филякин Б.Ф. Метод бесконтактной кинетокардиографии. Бюлл Эксп Биол Мед 1970; 70 (11): 121-123.

- Филякин Б.Ф., Провоторов В.М. Устройство для бесконтактной регистрации пульса и кинетокардиограммы. Мед Техника. 1971; 5(6): 21-22.

- Большов В.М., Помельцов А.Н., Смирнов В.И. Аппарат для бесконтактной регистрации кровенаполнения внутренних органов и тканей человека и животных. В кн.: «Вопросы сердечно-сосудистой патологии». 1965. М. «Медицина». 135-141.

- Золотарев А.И. Исследование аппарата кровообращения как кибернетической системы. Дис. д. м. н. 1967; Воронеж.

- Кондакова В.И. К вопросу об изучении величины кровотока в крупных сосудах шеи методом индуктографии. В кн.: «Электроника и химия в кардиологии», вып. 6. 1971. 71-73. Воронеж.

- Vas R. Electronic device for physiological kinetic measurements and detection of extraneous bodies. IEEE Trans. on Biomed Eng. 1967; 11 (1): 2-6.

- Valero A. Focal displacement cardiography for bedside detection of myocardial dyskynesis. Am J Cardiol. 1970; 25 (4): 443-449.

- Fenton T.R., Vas R. Measuring characteristics of the displacement cardiograph. Med Biol. Eng., 1973; 11: 552-559.

- Vas R., Diamond G.A., Wyatt H.L. et al. Noninvasive analysis of regional myocardial wall motion: cardiokymography. Am J Physiol. 1977; 233 (6): H700-H706.

- Silverberg R.A., Hendel J., Diamond G. et al. Noninvasive diagnosis of regional ischemia: superiority of displacement cardiography over ECG treadmill in the detection of coronary disease. Am J Cardiol. 1977. 39 (2): 288 (abst.).

- Silverberg R.A., Diamond G.A., Vas R. et al. Noninvasive diagnosis of coronary artery disease: the cardiokymographyic stress test. Circulation. 1980. 61 (3): 579-589.

- Burke J.F., Morganroth J., Soffer J. et al. The cardiokymography exercise test compared to the thallium -201 perfusion exercise test in the diagnosis of coronary artery disease. Am Heart J. 1984; 107: 718-725.

- Haggmark S., Hohner P., Ostman M. et al. Comparison of hemodynamic, electrocardiographic, mechanical and metabolic indicators of intraoperative myocardial ischemia in vascular surgical patients with coronary arterial disease. Anesthesiology. 1989; 70 (1): 19-25.

- Handelsman H. Reassessment of cardiography. Health Technol Assess Rep. 1988; 1: 1-3.

- Wilson D., Geselowitz D.B. Physical principles of displacement cardiograph including a new device sensitive to variations in torso resistivity. IEEE Trans on Biomed Eng. 1981; 28 (10): 702-710.

- Arai Y. Factors determining the waveform of cardiokymography. Japanese Heart J. 1981; 22 (2): 191-200.

- Kwok M.C., Pepper M.G. Noninvasive detection of ventricular wall motion by electromagnetic coupling. Part 1. Med Biol Eng Comput. 1991; 29 (1) 136-140. Pepper M.G., Taylor D.J.E., Kwok M.C. Ibid. Part 2: 141-148.

- Paulat K. Nichtinvasives monitoring von Herzbeweungsstorungen und Blutdruck. VDI Berichte. 1991; № 886: 97-106.

- Vas R., Diamond G. A., Silverberg R.A. et al. Assessment of functional significance of coronary artery disease with atrial pacing and cardiokymography. Am J Cardiol. 1979; 44(7): 1283-1289.

- Gehring J., Koenig W., Donner M. et al. Diagnostische Wertigkeit der Belastungskardiokymographie (CKG) in vergleich zur Belastungselectrokardiographie (EKG). Perfusion. 1994; 7 (7): 240-249.

- Gehring J., Koenig W., Donner M. et al. The diagnostic value of signal-averaged stress cardiokymography. J Noninvasive Cardiol. 1998; 2 (5): 32-41.

- Schmucker G., Mitusch R., Stierle U. et al. Nichtinvasive Diagnostik der koronaren Herzerkrankung mit Kardiokymographie: Einsatz der Signalmittelungstechnik. Z. Kardiol. 1995; 84: 146-153.

- Ge W.Q., Luo Z.C., Jin J. et al. Cardiokymograph system with a capacitance transducer and its preliminary application in the measurement of heart wall movement. Med Biol Eng Comput. 1998; 36 (1): 22-26.

- Patterson S.W., Piper H., Starling E.H. The regulation of the heart beat. J Physiol. 1914; 48: 465-513.

- Humal L-H., Vedru J. Physiological measurement based on Foucault principle: set-up the problem. Med Biol Eng Comput. 1996; 34; Suppl. 1, part 2: 183-184.

- Patterson R., Wang Z. Ventricular volume curves obtained from thoracic impedance measurements. In: Proc. XX Annual Intern Conf of the IEEE/EMBS. 1998, 444-446.