# НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА РИТМА СЕРДЦА

# В ПРОГРАММЕ «HRV-W3»

А.В. Смирнов, В.Ф. Фёдоров

НТЦ «МЕДАСС», г. Москва	   E-mail:fvikf@orc.ru, тел. 924-82-38

Нашей фирмой на протяжении многих лет в тесном сотрудничестве с рядом клиник Москвы создаются аппаратные и программные средства диагностики состояния сердечно сосудистой системы, как в норме, так и при различных патологиях. Среди наших продуктов не последнее место занимает алгоритмическое и программное обеспечение анализа ритма сердца.

Проведённые в 2000 году исследования позволили дополнить наши прежние разработки рядом новых инструментальных средств, позволяющих врачу исследовать ритм сердца не только в статике (что предусмотрено Евро-американским стандартом [3]), но и в динамике, при проведении различных функциональных проб.

Рассмотрим сегодняшние возможности программы «HRV-W3» (вариабельность сердечного ритма, для «Windows», третья редакция).

Рис. 1. Результаты обработки хронокардиограммы (ХКГ) при проведении трёхфазной ортостатической пробы (лёжа-стоя-лёжа) по алгоритмам Р.М. Баевского и Евро-американскому стандарту.

На рис. 1 представлена экранная форма, отображающая в графической и цифровой формах результаты обработки исходной хронокардиограммы, приведённой на верхнем графике. На гистограмме (левый график в среднем ряду) хорошо видна бимодальность распределения, связанная с двумя состояниями пациента (третья фаза мало отличается от первой, что говорит о хорошей адаптивности, поэтому мод не три, а две). Аналогично выглядит и скаттерограмма (левый график в нижнем ряду), где корреляционное облако распалось на два. Войдя в опцию «Данные», пользователь может сохранить все цифровые значения, приведённые в левом столбце, в виде файла, который позже может использоваться для обработки программой «Excel» или другими программами, имеющими стат. алгоритмы. Войдя в опцию «Обработка», пользователь может в полуавтоматическом или ручном режимах произвести удаление явных артефактов измерения (если аппаратные средства приводят к их появлению) и одиночных экстрасистол. Для обработки отдельных фаз теста существует возможность выделения нужного фрагмента кнопками «Начало» и «Конец».

Рис. 2. Экранная форма дифференциальной хронокардиографии (ДХКГ), отражающая обработку трёх фаз ортостатической пробы.

На рис. 2 показан инструментарий, позволяющий пользователю выделить по исходной ХКГ отдельные фазы теста (двигая границы выделяемых областей сигнала с помощью соответствующих кнопок, расположенных под цветными отрезками, отображающими эти области), которые затем обрабатываются при нажатии кнопки «Серии 1, 2, 3» в правом столбце. При этом на графиках отображаются функции распределения относительных приращений ритма сердца (отдельно ускоряющих и замедляющих ритм), а численные значения параметров ДХКГ нажатием кнопки в том же столбце «Копир. 1, 2, 3» могут быть экспортированы непосредственно в таблицу «Excel».

| Мода RR | Мода(-) | Сигма(-) | Асимм.(-) | Эксц.(-) | Коэфф.(-) | Мощн.(-) | Мода RR | Мода(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 695,8 | -0,0248 | 0,0212 | -0,0565 | -2,888 | 43,61 | 44,20 | -155,7 | -222,4839 |
| 567,0 | -0,0033 | 0,0067 | -0,1159 | -2,819 | 213,40 | 55,40 | -39,7 | -79,3793 |
| 708,5 | -0,0186 | 0,0257 | -0,0607 | -2,862 | 45,74 | 48,90 | -155,7 | -223,2127 |

Пример фрагмента таблицы с данными обработки трёх фаз теста.

Рис. 3. Пример дифференциальных скаттерограмм (три фазы теста и общая картина).

Рис. 4. Пример дифференциальных скаттерограмм (три фазы теста и общая картина).

На рис. 3 и 4 приведены серии скаттерограмм логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов при проведении трёхфазной ортостатической пробы. Этот новый инструмент позволяет в наглядной форме представить поведение регуляторных систем организма пациента при проведении различных функциональных проб. В приведённых примерах номер серий соответствует фазам теста. Хорошо заметны различия в реакциях пациентов на ортопробу. Если на рис. 3 все фазы отличаются друг от друга, то на рис.4 видны практически не различимые первая и третья фазы. В то же время, значительное сжатие скаттерограммы во второй фазе на рис. 4 может говорить о том, что для данного пациента даже активная ортопроба является существенной нагрузкой.

Рис. 5. Экранная форма, отображающая результат обработки ДХКГ в режиме скользящего окна (обработка запускается нажатием кнопки «Все серии», см. рис. 2). Размер окна – 150 кардиоциклов, сдвиг – 5 кардиоциклов.

На верхнем графике рис. 5 зелёной кривой (значения – в правой шкале) изображена сглаженная динамика ЧСС (сглаживающее окно – 30 кардиоциклов), красной – индекс ускорения ритма сердца, синей – индекс замедления [1]. По горизонтальной оси – номер скользящего окна расчёта (дискретное время).

Два нижних трёхмерных графика изображают динамику формы восстановленных функций распределения логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов [2]. По оси X – величина логарифма относительного приращения, по оси Y – доля значений соответствующих конкретному значению x, по оси Z – номер скользящего окна расчёта (дискретное время).

Кнопкой «Копировать» можно перенести все значения параметров ДХКГ в таблицу «Excel», т.е. в приведённом примере это будут 52 строки по 14 параметров:

- Мода RR – наиболее вероятное значение длительности кардиоцикла в данном расчётном окне;

- Мода(-) – наиболее вероятное значение логарифма относительного приращения длительности кардиоцикла в данном расчётном окне для отрицательного полураспределения;

- Сигма(-) – среднеквадратичное отклонение значений логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов в данном расчётном окне для отрицательного полураспределения;

- Асимм.(-) – коэффициент асимметрии распределения логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов в данном расчётном окне для отрицательного полураспределения;

- Эксц.(-) – коэффициент эксцесса распределения логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов в данном расчётном окне для отрицательного полураспределения;

- Коэфф.(-) – индекс ускорения ритма сердца;

- Мощн.(-) – доля (в процентах) логарифмов относительных приращений длительностей кардиоцикла в данном расчётном окне, попавших в отрицательное полураспределение;

- Мода(+) – наиболее вероятное значение логарифма относительного приращения длительности кардиоцикла в данном расчётном окне для положительного полураспределения;

- Сигма(+) – среднеквадратичное отклонение значений логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов в данном расчётном окне для положительного полураспределения;

- Асимм.(+) – коэффициент асимметрии распределения логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов в данном расчётном окне для положительного полураспределения;

- Эксц.(+) – коэффициент эксцесса распределения логарифмов относительных приращений длительностей кардиоциклов в данном расчётном окне для положительного полураспределения;

- Коэфф.(+) – индекс замедления ритма сердца;

- Мощн.(+) – доля (в процентах) логарифмов относительных приращений длительностей кардиоцикла в данном расчётном окне, попавших в положительное полураспределение;

- Баланс – показатель вегетативного баланса – отношение индекса ускорения к индексу торможения (К-/К+).

Программа «Excel» позволяет в дальнейшем (при желании пользователя) проследить по полученным столбцам значений динамику всех параметров ДХКГ в процессе проведения функциональной пробы. Пример динамики вегетативного баланса в процессе проведения трёхфазной ортостатической пробы приведён на рис. 6.

Рис. 6. Пример построения графика динамики параметров ДХКГ, экспортированных в программу «Excel» средствами этой программы. График параметра «Баланс» (К-/К+) в процессе проведения трёхфазной ортостатической пробы и результат его сглаживания окном в десять значений.

Построение таких графиков может позволить выявить наиболее чувствительные к конкретным воздействиям (функциональным пробам или корректирующим процедурам) при различных патологиях параметры ДХКГ, не набирая статистических массивов и не применяя критерии различий на основе средних значений.

К сожалению, в рамках настоящего краткого сообщения не представляется возможным описание всех особенностей применения программы «HRV-W3» для различных задач диагностики и наблюдения за реакциями сердечно-сосудистой системы на внешние воздействия, но мы надеемся, что предлагаемая программа станет повседневным инструментом многих исследователей.

### Список литературы

- Фёдоров В.Ф., Смирнов А.В. О некоторых неиспользованных возможностях статистических методов в кардиологии. В сб. “Клинические и физиологические аспекты ортостатических расстройств” (материалы Второй научно-практической конференции, 22 марта 2000 г.). М., 2000 г. C. 138-148.

- Фёдоров В.Ф., Смирнов А.В. Тарнакин А.Г. О диагностических возможностях анализа восстановленных функций зависимостей хронокардиографических параметров от изменения состояния пациента. В сб. “Клинические и физиологические аспекты ортостатических расстройств” (материалы Второй научно-практической конференции, 22 марта 2000 г.). М., 2000 г. C. 132-137.

- Heart Rate Variability - Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use, Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, Circulation, 93, 1043-1065, 1996.